## Slide 1: Vizsgálati módszerek, laboratóriumi tapasztalatok II. Haloecetsavak, klorit/klorát, urán
Gere Dóra
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 2
Halogénezett ecetsav származékok
Szerkezet:
5 szabályozott (HAA5)
Karcinogén hatásúak (IARC: 2B)
Határérték – 5 komponens összegére 60 µg/L (egyedileg – lehetőleg min. 5 µg/L)
Csak klór alapú vízkezelőszer (hipó, klórgáz, klór-dioxid) használata esetén kell mérni, forrása a klór és a szerves anyagok reakciója (melléktermék)
Erősen savas komponensek (pKa=0,77-2,86) – ionos forma
X: H, Cl, Br, (I)
MCAA
MBAA
DCAA
DBAA
TCAA
Notes: lehetséges

## Slide 3
Mérési módszerek - haloecetsavak
EPA Method 552.3 és ISO 23631:2006
  Folyadék-folyadék extrakció + származékképzés
  Műszerigény: GC-ECD vagy GC-MS
EPA Method 557
  Direkt injektálás
  Izotópjelzett IS
  Műszerigény: IC-MS/MS
Származékképzés – GC-MS/MS
Direkt injektálás – HILIC-MS/MS

## Slide 4
EPA Method 552.3
Mintaigény: 50 mL – tartósítás NH4Cl (klór megkötés)
Minta-előkészítés: sok lépéses, figyelmet igénylő
  1. lépés: savanyítás kénsavval (semleges formában jobb hatásfok), kisózás,
  - foly-foly extr. metil-terc-butil-éterrel (MTBE) - 10x dúsítás
  - Szerves fázis lepipettázása (a kezdeti térfogat egy része nyerhető csak le)
  2. lépés: származékképzés kénsavas metanollal (2 óra, 50 °C)
  3. lépés: hűlés után a felesleges sav és metanol eltávolítása - mosás tömény Na2SO4-oldattal - további savmentesítés telített NaHCO3-oldattal
  MTBE-s fázisból injektálhatunk

## Slide 5
EPA Method 552.3
Mérés:
- GC-ECD: két eltérő polaritású oszlop (szelektivitás)
40 perces mérési idő – megfelelő csúcselválasztás
MCAA, MBAA magasabb kimutatási határok (kivéve: micro-ECD)
- GC-MS:
rövidebb mérés, SIM üzemmód – egy oszlop (DB-5 MS)
MCAA kis tr – oldószercsúcs
Méréshatár: 1 µg/L (MCAA 2 µg/L) (ECD: 1-40 µg/L)

## Slide 6
EPA Method 552.3
Előnyök:
széles körben használt
olcsó STD, IS
nincs speciális gépigény
megfelelő méréshatárok
Hátrányok:
hosszú minta-előkészítés
hosszú mérés
kalibráció – származékképzés
(HAA-metil észterek bomlékonysága: BDCAA, DBCAA, TBAA)

## Slide 7: Klorit és klorát ionok
Klorit ion
klórdioxid vízkezelőszer esetén
(kiindulási anyag, melléktermék)
Vérszegénység
  Klorát ion
  klór alapú vízkezelőszer esetén (hipó, klórgáz, klór-dioxid)
  (Hatóanyag bomlása!)
  Vérszegénység, központi idegrendszer, érzékenyebb csoportok (enzimváltozat)
Határérték: 0,25 mg/L
általánosan, új technológiáknál, ahol csak fertőtlenítésre adagolnak klór alapú szert
Esetileg: 0,70 mg/L
ahol klór alapú oxidálószert adagolnak, évente, összesen max 30 nap egybefüggő időtartamig
Notes: elsődleges: hipó
másodlagos: ClO2 bomlása:
2
ClO2 előállítás mellékterméke:
elsődleges: hipó
〖3 𝐶𝑙𝑂〗^− →┴(ℎő, 𝑓é𝑛𝑦) 〖2 𝐶𝑙〗^−+〖𝐶𝑙𝑂〗_3^−
másodlagos: ClO2 bomlása:
2 〖𝐶𝑙𝑂〗_2+〖2 𝑂𝐻〗^−→ 〖𝐶𝑙𝑂〗_2^−+〖𝐶𝑙𝑂〗_3^−+𝐻_2 𝑂
ClO2 előállítás mellékterméke:
〖5 𝐶𝑙𝑂〗_2^−+〖2 𝐻〗^+→〖3 𝐶𝑙𝑂〗_3^−+〖𝐶𝑙〗_2+𝐻_2 𝑂

## Slide 8
Mérési módszerek – klorit és klorát ionok
Ionkromatográfiás módszerek - többnyire
MSZ EN ISO 10304-4:2000
  Direkt injektálás
  IC – Vezetőképességi detektorral
  Méréshatár: 0,05 mg/L
EPA Method 300.1
Titrálásos módszer
Standard Methods 20th Ed., 1998 (4500-ClO2)
  Több lépéses, titrálásos folyamat – több zavaró hatás, kisebb pontosság
Notes:   IC – vez.kép, inj V 50 ul

## Slide 9
MSZ EN ISO 10304-4:2000
  Ionkromatográf – Vezetőképességi detektor
  Azonnali mérés (24 h-n belül), hűtéssel 1 hét, (fagyasztással 2 hét)
  Direkt injektálás - nincs tartósítás, se mintaelőkészítés alapvetően
  Készülék védelmében: lúgosítás (NaOH), szűrés (0,22 µm PES)
  Vinj= 10 µl, oszlopok: AS11-HC/AG11-HC, KOH eluens
  Klorát ion: külön, lassabb mérés (koelúció a karbonáttal)
  Méréshatár: klorit ion - 0,03 mg/L, klorát ion - 0,05 mg/L

## Slide 10: Urán
  Geológiai eredetű komponens
  Radioaktív (α és γ sugárzó)
  Kémiai toxicitás – vesekárosító
  Határérték: 30 µg/l

## Slide 11
Mérési módszerek – Urán
ICP-MS jellemzően ezzel mérik, gyors, egyszerű, nagy mintaszám- anyagilag is megéri
MSZ EN ISO 17294-2:2017
ICP-OES, atomabszorpció, fluorimetria
Alfa-/gamma-spektrometria
Indikatív dózis meghatározáshoz felhasználható eredmények (összesalfa aktivitással együtt!) – lásd. Radiológiai módszertan
Notes: A kémiai uránmérés eredményei összesalfaaktivitás méréssel együtt pontosabb indikatív dózis meghatározást eredményezhetnek és a teljesradionuklidsor költséges vizsgálatát is kiválthatja

## Slide 12
MSZ EN ISO 17294-2:2017
  ICP-MS
  A többi elemmel együtt, jól mérhető
  Tartósítás és mintavétel– többi fémhez (pl. vas, mangán, arzén) hasonlóan (műanyag edény, salétromsavas tartósítás)
  Méréshatár - 1,0 µg/L
Notes: Ez kényelmesen mérhető, de ICP-MS-el lehet lejebb is menni (érdemes?), de ugye mérhetik magasabbal is.

## Slide 13: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
gere.dora@nngyk.gov.hu